## Dashboard
📊 CALIBRATION DASHBOARD — งานอณูชีวโมเลกุล
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ¦ Work Order No. 25/1390 ¦ ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ: Crystal Calibration Sales and Service Co., Ltd.
อัตราผ่าน
| เครื่องมือทั้งหมด |  |  |  | PASS |  |  |  | FAIL |  | 94.7%
| 38 |  |  |  | 36 |  |  |  | 2
| สรุปตามประเภทเครื่องมือ |  |  |  |  | รายการเครื่องมือทั้งหมด
| ประเภทเครื่องมือ | จำนวน | PASS | FAIL |  | # | ประเภท | เลขที่ใบรับรอง | รหัสครุภัณฑ์/ID | ผลการประเมิน
| Auto Pipette | 13 | 13 | 0 |  | 1 | Auto Pipette | 25-1390-001 | ค18-ป001-1 | PASS
| BSC | 2 | 2 | 0 |  | 2 | Auto Pipette | 25-1390-002 | ค18-ป001-2 | PASS
| Centrifuge | 2 | 2 | 0 |  | 3 | Auto Pipette | 25-1390-003 | ค18-ป001-3 | PASS
| Digital Thermometer | 11 | 10 | 1 |  | 4 | Auto Pipette | 25-1390-004 | ค18-ป001-4 | PASS
| Laminar Flow | 1 | 1 | 0 |  | 5 | Auto Pipette | 25-1390-005 | ค18-ป001-5 | PASS
| Temp. Control | 9 | 8 | 1 |  | 6 | Auto Pipette | 25-1390-006 | ค18-ป001-6 | PASS
| รวม | 38 | 36 | 2 |  | 7 | Auto Pipette | 25-1390-007 | 6525-004-0001-1/61 | PASS
[6 empty] | 8 | Auto Pipette | 25-1390-008 | 6525-004-0002-1/61 | PASS
| ⚠ รายการที่ไม่ผ่านการสอบเทียบ |  |  |  |  | 9 | Auto Pipette | 25-1390-009 | 6525-004-0003-1/61 | PASS
| เลขที่ใบรับรอง | รหัสครุภัณฑ์/ID | ประเภท | รายละเอียด |  | 10 | Auto Pipette | 25-1390-010 | 6515-038-0001-1/65 | PASS
| 25-1390-141 | B00987 | Thermo-Hygrometer | Humidity FAIL: 50%RH (12.17>5), 65%RH (12.44>5) |  | 11 | Auto Pipette | 25-1390-011 | 6515-038-0002-1/65 | PASS
| 25-1390-162 | N/A | Temp. Enclosure (LG) | Bottom FAIL: Position #1=8.41°C > UL 8.0°C (MPE 2-8°C) |  | 12 | Auto Pipette | 25-1390-012 | N/A | PASS
[6 empty] | 13 | Auto Pipette | 25-1390-013 | N/A | PASS
[6 empty] | 14 | BSC | 25-1390-102 | 6525-003-5205-2/63 | PASS
[6 empty] | 15 | BSC | 25-1390-103 | 6525-003-5204-1/63 | PASS
[6 empty] | 16 | Centrifuge | 25-1390-107 | 6515-006-0004-1/51 | PASS
[6 empty] | 17 | Centrifuge | 25-1390-118 | 6515-006-0006-1/63 | PASS
[6 empty] | 18 | Digital Thermometer | 25-1390-143 | B00448 | PASS
[6 empty] | 19 | Digital Thermometer | 25-1390-144 | B00444 | PASS
[6 empty] | 20 | Digital Thermometer | 25-1390-048 | B00447 | PASS
[6 empty] | 21 | Digital Thermometer | 25-1390-049 | B00449 | PASS
[6 empty] | 22 | Digital Thermometer | 25-1390-063 | B00436 | PASS
[6 empty] | 23 | Digital Thermometer | 25-1390-051 | B00443 | PASS
[6 empty] | 24 | Digital Thermometer | 25-1390-052 | B00445 | PASS
[6 empty] | 25 | Digital Thermometer | 25-1390-053 | B00446 | PASS
[6 empty] | 26 | Digital Thermometer | 25-1390-050 | B00450 | PASS
[6 empty] | 27 | Digital Thermometer | 25-1390-139 | B00988 | PASS
[6 empty] | 28 | Digital Thermometer | 25-1390-141 | B00987 | FAIL
[6 empty] | 29 | Laminar Flow | 25-1390-105 | 6530-032-0009-1/63 | PASS
[6 empty] | 30 | Temp. Control (Enclosure) | 25-1390-162 | N/A | FAIL
[6 empty] | 31 | Temp. Control (Enclosure) | 25-1390-086 | 4110-001-0007-1/58 | PASS
[6 empty] | 32 | Temp. Control (Freezer) | 25-1390-067 | 6530-032-0002-1/63 | PASS
[6 empty] | 33 | Temp. Control (Freezer) | 25-1390-136 | 6530-032-0003-1/63 | PASS
[6 empty] | 34 | Temp. Control (Freezer) | 25-1390-070 | 4110-007-0003-1/58 | PASS
[6 empty] | 35 | Temp. Control (Freezer) | 25-1390-066 | 4110-007-0006-1/64 | PASS
[6 empty] | 36 | Temp. Control (Refrigerator) | 25-1390-078 | 4110-007-0002-1/63 | PASS
[6 empty] | 37 | Temp. Control (Refrigerator) | 25-1390-080 | 4110-007-0002-2/63 | PASS
[6 empty] | 38 | Temp. Control (Refrigerator) | 25-1390-079 | 4110-007-0004-1/55 | PASS

## Auto Pipette
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ¦ งานอณูชีวโมเลกุล
ข้อมูลการสอบเทียบ Auto Pipette ¦ Work Order No. 25/1390 ¦ วันที่สอบเทียบ: 24 October 2025 ¦ Crystal Calibration Sales and Service Co., Ltd. (NSC-TISI-TIS 17025, Cal. No. 0260)
ลำดับ | เลขที่ใบรับรอง | ผู้ผลิต | รุ่น | หมายเลขเครื่อง | รหัสครุภัณฑ์ | ช่วงปริมาตร | ประเภท | ผลการประเมิน | วันที่สอบเทียบ
1 | 25-1390-001 | EPPENDORF | Research Plus 1000 | L80688A | ค18-ป001-1 | 1000 µL | Fixed | PASS | 24 Oct 2025
2 | 25-1390-002 | EPPENDORF | Research Plus 100 | L52454G | ค18-ป001-2 | 100 µL | Fixed | PASS | 24 Oct 2025
3 | 25-1390-003 | EPPENDORF | Research Plus 10 | L41523Q | ค18-ป001-3 | 10 µL | Fixed | PASS | 24 Oct 2025
4 | 25-1390-004 | EPPENDORF | Research Plus 1000 | L80688B | ค18-ป001-4 | 1000 µL | Fixed | PASS | 24 Oct 2025
5 | 25-1390-005 | EPPENDORF | Research Plus 100 | L52454J | ค18-ป001-5 | 100 µL | Fixed | PASS | 24 Oct 2025
6 | 25-1390-006 | EPPENDORF | Research Plus 10 | L41523R | ค18-ป001-6 | 10 µL | Fixed | PASS | 24 Oct 2025
7 | 25-1390-007 | EPPENDORF | Research Plus 1000 | L80688C | 6525-004-0001-1/61 | 1000 µL | Fixed | PASS | 24 Oct 2025
8 | 25-1390-008 | EPPENDORF | Research Plus 200 | L62537D | 6525-004-0002-1/61 | 200 µL | Fixed | PASS | 24 Oct 2025
9 | 25-1390-009 | EPPENDORF | Research Plus 10 | L41523S | 6525-004-0003-1/61 | 10 µL | Fixed | PASS | 24 Oct 2025
10 | 25-1390-010 | EPPENDORF | Research Plus 2.5 | L30148A | 6515-038-0001-1/65 | 2.5 µL | Fixed | PASS | 24 Oct 2025
11 | 25-1390-011 | EPPENDORF | Research Plus 100 | L52454K | 6515-038-0002-1/65 | 100 µL | Fixed | PASS | 24 Oct 2025
12 | 25-1390-012 | EPPENDORF | Research Plus 1000 | L80688D | N/A | 1000 µL | Fixed | PASS | 24 Oct 2025
13 | 25-1390-013 | EPPENDORF | Research Plus 100 | L52454L | N/A | 100 µL | Fixed | PASS | 24 Oct 2025

## BSC
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ¦ งานอณูชีวโมเลกุล
ข้อมูลการทดสอบ Biological Safety Cabinet (BSC) ¦ Work Order No. 25/1390 ¦ Crystal Calibration Sales and Service Co., Ltd. (NSC-TISI-TIS 17025, Cal. No. 0260)
ลำดับ | เลขที่ใบรับรอง | ผู้ผลิต | รุ่น | หมายเลขเครื่อง | รหัสครุภัณฑ์ | Class | ห้องติดตั้ง | วันที่ออกใบรับรอง | วันที่ทดสอบ | ผลการประเมิน
1 | 25-1390-102 | BIOBASE | BSC-1500IIA2-X | BSC15A20040572 | 6525-003-5205-2/63 | Class II/A2 | Special Lab | 31 Oct 2025 | 27 Oct 2025 | PASS
2 | 25-1390-103 | BIOBASE | BSC-1300IIA2-X | BSC13A2003065 | 6525-003-5204-1/63 | Class II/A2 | Special Lab | 31 Oct 2025 | 28 Oct 2025 | PASS

## Centrifuge
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ¦ งานอณูชีวโมเลกุล
ข้อมูลการสอบเทียบ Centrifuge ¦ Work Order No. 25/1390 ¦ Crystal Calibration Sales and Service Co., Ltd. (NSC-TISI-TIS 17025, Cal. No. 0260)
ลำดับ | เลขที่ใบรับรอง | ผู้ผลิต | รุ่น | หมายเลขเครื่อง | รหัสครุภัณฑ์ | จุดสอบเทียบ | หน่วย | ห้องติดตั้ง | วันที่ออกใบรับรอง | วันที่สอบเทียบ | ผลการประเมิน
1 | 25-1390-107 | KOKUSAN | H-28F | 135335 | 6515-006-0004-1/51 | 1100 RCF | RCF | Special Lab | 31 Oct 2025 | 24 Oct 2025 | PASS
2 | 25-1390-118 | DLAB | D3024 | LW19AAL0000323 | 6515-006-0006-1/63 | 10000 RPM | RPM | Special Lab | 31 Oct 2025 | 24 Oct 2025 | PASS

## Digital Thermometer
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ¦ งานอณูชีวโมเลกุล
ข้อมูลการสอบเทียบ Digital Thermometer / Thermo-Hygrometer ¦ Work Order No. 25/1390 ¦ Crystal Calibration Sales and Service Co., Ltd. (NSC-TISI-TIS 17025, Cal. No. 0260)
ลำดับ | เลขที่ใบรับรอง | รหัสครุภัณฑ์ | ประเภทเครื่อง | ช่วงการวัด | ห้องสอบเทียบ | วันที่สอบเทียบ | วันที่ออกใบรับรอง | ผล (Temp) | ผล (Humidity) | ผลรวม
1 | 25-1390-143 | B00448 | Digital Thermometer | -50, -40, -30 °C | Temp & Humidity Cal Lab | 4 Nov 2025 | 6 Nov 2025 | PASS | N/A | PASS
2 | 25-1390-144 | B00444 | Digital Thermometer | -50, -40, -30 °C | Temp & Humidity Cal Lab | 4 Nov 2025 | 6 Nov 2025 | PASS | N/A | PASS
3 | 25-1390-048 | B00447 | Digital Thermometer | -25, -20, -15 °C | Special Lab | 27 Oct 2025 | 5 Nov 2025 | PASS | N/A | PASS
4 | 25-1390-049 | B00449 | Digital Thermometer | -25, -20, -15 °C | Special Lab | 27 Oct 2025 | 5 Nov 2025 | PASS | N/A | PASS
5 | 25-1390-063 | B00436 | Digital Thermometer | 2, 4, 8 °C | Special Lab | 27 Oct 2025 | 5 Nov 2025 | PASS | N/A | PASS
6 | 25-1390-051 | B00443 | Digital Thermometer | 2, 4, 8 °C | Special Lab | 27 Oct 2025 | 5 Nov 2025 | PASS | N/A | PASS
7 | 25-1390-052 | B00445 | Digital Thermometer | 2, 4, 8 °C | Special Lab | 27 Oct 2025 | 5 Nov 2025 | PASS | N/A | PASS
8 | 25-1390-053 | B00446 | Digital Thermometer | 2, 4, 8 °C | Special Lab | 27 Oct 2025 | 5 Nov 2025 | PASS | N/A | PASS
9 | 25-1390-050 | B00450 | Digital Thermometer | 2, 4, 8 °C | Special Lab | 27 Oct 2025 | 5 Nov 2025 | PASS | N/A | PASS
10 | 25-1390-139 | B00988 | Thermo-Hygrometer | 23, 25 °C / 50, 65 %RH | Humidity & Temp Lab | 3 Nov 2025 | 5 Nov 2025 | PASS | PASS | PASS | 15-32/25-80%
11 | 25-1390-141 | B00987 | Thermo-Hygrometer | 23, 25 °C / 50, 65 %RH | Humidity & Temp Lab | 3 Nov 2025 | 5 Nov 2025 | PASS | FAIL | FAIL | 18-30/ ≤ 85% RH
⚠ B00987 (Cert 25-1390-141): Humidity FAIL — 50%RH: ¦correction¦ 12.17 > MPE 5.0 / 65%RH: ¦correction¦ 12.44 > MPE 5.0

## Laminar Flow
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ¦ งานอณูชีวโมเลกุล
ข้อมูลการทดสอบ Laminar Flow ¦ Work Order No. 25/1390 ¦ Crystal Calibration Sales and Service Co., Ltd. (NSC-TISI-TIS 17025, Cal. No. 0260)
ลำดับ | เลขที่ใบรับรอง | ผู้ผลิต | รุ่น | หมายเลขเครื่อง | รหัสครุภัณฑ์ | ทิศทางลม | ห้องติดตั้ง | วันที่ออกใบรับรอง | วันที่ทดสอบ | ผลการประเมิน
1 | 25-1390-105 | BIOBASE | BBS-V800 | BBS8V1909291 D | 6530-032-0009-1/63 | Horizontal | Special Lab | 31 Oct 2025 | 28 Oct 2025 | PASS

## Temperature Control
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ¦ งานอณูชีวโมเลกุล
ข้อมูลการสอบเทียบ Temperature Controlled Enclosures (Enclosure / Freezer / Refrigerator) ¦ Work Order No. 25/1390 ¦ Crystal Calibration Sales and Service Co., Ltd. (NSC-TISI-TIS 17025, Cal. No. 0260)
ลำดับ | เลขที่ใบรับรอง | ประเภท | ผู้ผลิต | รุ่น | หมายเลขเครื่อง | รหัสครุภัณฑ์ | จุดสอบเทียบ | MPE | Uncertainty | ห้องติดตั้ง | วันที่สอบเทียบ | วันที่ออกใบรับรอง | ผลการประเมิน
▸ Enclosure
1 | 25-1390-162 | Enclosure | LG | GR-212DLN | 410IN00360 | N/A | Top -20°C / Bottom 4°C | ≤-18°C / 2-8°C | 2.3/3.6 °C | Special Lab | 28 Oct 2025 | 5 Nov 2025 | FAIL | 8.46 > UL(8)
2 | 25-1390-086 | Enclosure | SHARP | SJ-S25E-SL | T 140602092 | 4110-001-0007-1/58 | Top -20°C / Bottom 4°C | ≤-18°C / 2-8°C | 4.8/2.2 °C | Special Lab | 27 Oct 2025 | 31 Oct 2025 | PASS
▸ Freezer
1 | 25-1390-067 | Freezer | ANTECH | REF-203 | N/A | 6530-032-0002-1/63 | -20 °C | ≤-18 °C | 1.6 °C | Special Lab | 27 Oct 2025 | 31 Oct 2025 | PASS
2 | 25-1390-136 | Freezer | ANTECH | MDF-40U525 | 5452 5070 0009 272G 0007 | 6530-032-0003-1/63 | -40 °C | ≤-35 °C | 2.6 °C | Special Lab | 28 Oct 2025 | 5 Nov 2025 | PASS
3 | 25-1390-070 | Freezer | Haier | DW-40L262 | BE02Q4E1T00QEEAF0006 | 4110-007-0003-1/58 | -40 °C | ≤-35 °C | 2.6 °C | Special Lab | 27 Oct 2025 | 5 Nov 2025 | PASS
4 | 25-1390-066 | Freezer | TRIMOND | TCF-600N | FN6001E0000FEL3H0005 | 4110-007-0006-1/64 | -20 °C | ≤-18 °C | 2.4 °C | Special Lab | 27 Oct 2025 | 5 Nov 2025 | PASS
▸ Refrigerator
1 | 25-1390-078 | Refrigerator | SANDENINTERCOOL | SPA-0303D41A | SPA0303-190602731 | 4110-007-0002-1/63 | 4 °C | 2-8 °C | 2.7 °C | Special Lab | 27 Oct 2025 | 31 Oct 2025 | PASS
2 | 25-1390-080 | Refrigerator | SANDENINTERCOOL | SPA-0303D41A | SPA0303-190602730 | 4110-007-0002-2/63 | 4 °C | 2-8 °C | 2.7 °C | Special Lab | 27 Oct 2025 | 5 Nov 2025 | PASS
3 | 25-1390-079 | Refrigerator | Sunhui | LD2 DC 70 | 5341 | 4110-007-0004-1/55 | 4 °C | 2-8 °C | 1.9 °C | Special Lab | 27 Oct 2025 | 5 Nov 2025 | PASS
⚠ LG GR-212DLN (Cert 25-1390-162): Bottom compartment FAIL — Position #1 = 8.41°C > Upper Limit 8.0°C (MPE 2-8°C)