## 📊 Dashboard
🏥 ระบบติดตามการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี · Maintenance Tracking Dashboard · งานอณูชีวโมเลกุล
🔬 4 |  |  | 🔧 30 |  |  | ✅ 11 |  |  | 🔨 12 |  | 📡 7 | ⏱ ~60h
ประเภทเครื่องมือ |  |  | การบริการทั้งหมด (ครั้ง) |  |  | PM Visit |  |  | Repair / Service Visit |  | Remote / Tele Support | ชั่วโมงบริการรวม
📋 สรุปข้อมูลเครื่องมือแพทย์รายเครื่อง
เครื่องมือ | ยี่ห้อ | รุ่น / Model | Serial No. | PM Visit | Repair / Service | Remote Support | รวมทั้งหมด | Labor Hrs | ช่วงเวลา | ช่างหลัก
cobas® 6800 | Roche Diagnostics (TH) | cobas 6800 | 1376 | 2 | 8 | 7 | 17 | 31.94 | ม.ค.68–พ.ค.69 | Roche FSE
cobas® z 480 | Roche Diagnostics (TH) | cobas z 480 | 54632 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | พ.ค.68 | Roche FSE
iPonatic® III | Z-medic Co., Ltd. | iPonatic Portable Mol. | Q36AE032210010130 | 4 | 0 | 0 | 4 | — | ก.พ.–ต.ค.67 | จารุวรรณ / ธนภูมิ
BD FACSCalibur™ | Becton Dickinson (TH) | FACSCalibur 3Color IVD | E34297300589 | 4 | 3 | 0 | 8 | 27.5 | พ.ย.66–พ.ย.69 | Janboon Pisitpong
📊 สรุปประเภทการบริการ
ประเภท | cobas 6800 (Roche) | cobas z 480 (Roche) | iPonatic III (Z-medic) | BD FACSCalibur (BD) | รวม | หมายเหตุ
✅ Preventive Maintenance (PM) | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | ดำเนินการตามแผนทุกเครื่อง
🔨 Repair / Service Visit | 8 | — | — | 3 | 11 | Roche cobas 6800 และ BD FACSCalibur
📡 Remote / Tele Support | 7 | — | — | — | 7 | cobas 6800 เท่านั้น
🚚 Relocation / Courtesy | 1 | — | — | 1 | 2 | cobas 6800 (Courtesy) + BD (Relocation)
📋 รวมทั้งหมด | 18 | 1 | 4 | 8 | 31 | —
ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ · โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี · Maintenance Dashboard

## 🔵 cobas 6800
🔵 Roche Diagnostics (Thailand) · cobas® 6800 · S/N 1376
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี · Customer No. 0052027574 · Hotline: 1800-0193-99 · Line: @rcscthailand
📊 18 |  | 🔨 8 |  | ✅ 2 |  | 📡 7 |  | ⏱ 31.9h
บริการทั้งหมด |  | Service Visit |  | PM Visit |  | Remote |  | Labor
📋 ประวัติการบริการ (Service History) — เรียงตามวันที่
# | วันที่ | ประเภทบริการ | เครื่อง | S/N | Case No. | Work Order | อาการ / Issue | การแก้ไข / Action | งานที่ดำเนินการ | ชั่วโมง | ค่าใช้จ่าย | ช่าง
1 | 16/01/2025 | Service Visit | cobas 6800 | 1376 | CAS-0022102876 | WO-31212303 | ไม่ Initialize หลัง PM — prolonged initializing | Restart → standby สำเร็จ | Replace Control unit; Reagent Storage adjustment; Consumable loading area teach | 7.98 | Free | Sompop Bangyeekhan
2 | 14/02/2025 | Service Visit | cobas 6800 | 1376 | CAS-0022388810 | WO-31515749 | Magazine C error, pusher damper CDI3 | Close reagent drawer loosely → standby | Clean/adjust motor B/5/7; Drawer test; Run test | 4.80 | Free | Anurak Phaphai
3 | 12/03/2025 | SW Modification | FortiGate-50E | FGT50E5620030159 | — | — | Network equipment SW Modification | SW Modification | — | 1.00 | Free | —
4 | 20/03/2025 | Tele/RemoteDiag | cobas 6800 | 1376 | — | — | Remote diagnostic | Tele support | — | 2.25 | Free | —
5 | 21/03/2025 | Service Visit | cobas 6800 | 1376 | — | — | Transfer module เปลี่ยนเป็น Error | ตรวจสอบ transfer module | Transfer module inspection & adjustment | 2.50 | Free | —
6 | 27/05/2025 | PM Visit | cobas 6800 | 1376 | — | — | Periodic Maintenance ครั้งที่ 1/2568 | PM ตามแผน | Periodic Maintenance | — | Free | —
7 | 23/06/2025 | Remote Support | cobas 6800 | 1376 | — | — | Remote support | Remote | — | — | Free | —
8 | 24/06/2025 | Remote Support | cobas 6800 | 1376 | — | — | Transfer module error ระหว่าง HPV run | Remote support | — | — | Free | —
9 | 27/06/2025 | Courtesy Visit | cobas 6800 | 1376 | — | — | Courtesy Visit | ตรวจสอบโดยรวม | — | — | Free | —
10 | 29/07/2025 | Remote Support | cobas 6800 | 1376 | — | — | Remote support | — | — | — | Free | —
11 | 17/08/2025 | Service Visit | cobas 6800 | 1376 | — | — | Backup failed — S drive unavailable | Backup troubleshooting | System check; Backup fix | 2.98 | Free | —
12 | 26/08/2025 | Service Visit | cobas 6800 | 1376 | — | — | Processing module error — HPV run Transfer Carrier failure | ตรวจสอบ processing module | Module inspection; Carrier adjustment | 2.98 | Free | —
13 | 03/12/2025 | Service Visit | cobas 6800 | 1376 | CAS-0024758063 | WO-34968781 | Supply บน processing plate park position A | ตรวจสอบ transfer module | Module inspection; Supply removal; Function check | — | Free | —
14 | 17/12/2025 | Service Visit | cobas 6800 | 1376 | — | — | Service Visit ธันวาคม 2568 | ตรวจสอบและบำรุงรักษา | Inspection | — | Free | —
15 | 25/02/2026 | Service Visit | cobas 6800 | 1376 | — | — | Transfer module error — HIV-1 sample transfer | ตรวจสอบ transfer module | Transfer module inspection | — | Free | —
16 | 10/03/2026 | Remote Support | cobas 6800 | 1376 | CAS-0025386910 | WO-35857115 | HPV positive สูงผิดปกติ — 2 batch | Review Colibri data → HPV confirmed | Colibri data review; Result verification | — | Free | —
17 | 16/03/2026 | Service Visit | cobas 6800 | 1376 | — | — | Transfer module error — HIV-1 sample transfer | ตรวจสอบและซ่อม transfer module | Transfer module repair; Verification | 8.48 | Free | —
18 | 11/05/2026 | Remote Support | cobas 6800 | 1376 | CAS-0025859593 | WO-36576697 | Error ระหว่าง Initialize หลัง PM | Restart → initialize สำเร็จ | Remote restart guidance | 0.67 | Free | —
📎 เอกสารแนบ / Attachments — Service Reports (หลักฐาน)
# | ประเภทเอกสาร | Work Order | วันที่ | คำอธิบาย | 📎 ไฟล์ PDF (คลิกเปิด)
1 | Service Report | WO-31212303 | 16/01/2025 | Service Visit — ไม่ Initialize หลัง PM | 📎 Cobas6800_16Jan2025_ServiceVisit.pdf
2 | Service Report | WO-31515749 | 14/02/2025 | Service Visit — Magazine C error | 📎 Cobas6800_14Feb2025_ServiceVisit.pdf
3 | SW Mod Report | — | 12/03/2025 | SW Modification FortiGate-50E | 📎 Cobas6800_12Mar2025_SWModification_FortiGate.pdf
4 | Service Report | — | 20/03/2025 | Tele/Remote Diagnostic | 📎 Cobas6800_20Mar2025_TeleRemoteDiag.pdf
5 | Service Report | — | 21/03/2025 | Service Visit — Transfer module error | 📎 Cobas6800_21Mar2025_ServiceVisit.pdf
6 | PM Report | — | 27/05/2025 | PM Visit ครั้งที่ 1/2568 | 📎 Cobas6800_27May2025_PMVisit.pdf
7 | Remote Report | — | 23/06/2025 | Remote Support | 📎 Cobas6800_23Jun2025_RemoteSupport.pdf
8 | Remote Report | — | 24/06/2025 | Remote Support — Transfer module error HPV | 📎 Cobas6800_24Jun2025_RemoteSupport.pdf
9 | Service Report | — | 27/06/2025 | Courtesy Visit | 📎 Cobas6800_27Jun2025_CourtesyVisit.pdf
10 | Remote Report | — | 29/07/2025 | Remote Support | 📎 Cobas6800_29Jul2025_RemoteSupport.pdf
11 | Service Report | — | 17/08/2025 | Service Visit — Backup failed | 📎 Cobas6800_17Aug2025_ServiceVisit.pdf
12 | Service Report | — | 26/08/2025 | Service Visit — Processing module error HPV | 📎 Cobas6800_26Aug2025_ServiceVisit.pdf
13 | Service Report | WO-34968781 | 03/12/2025 | Service Visit — Supply on processing plate | 📎 Cobas6800_03Dec2025_ServiceVisit.pdf
14 | Service Report | — | 17/12/2025 | Service Visit ธันวาคม 2568 | 📎 Cobas6800_17Dec2025_ServiceVisit.pdf
15 | Service Report | — | 25/02/2026 | Service Visit — Transfer module error HIV | 📎 Cobas6800_25Feb2026_ServiceVisit.pdf
16 | Remote Report | WO-35857115 | 10/03/2026 | Remote Support — HPV ผิดปกติ | 📎 Cobas6800_10Mar2026_RemoteSupport.pdf
17 | Service Report | — | 16/03/2026 | Service Visit — Transfer module repair | 📎 Cobas6800_16Mar2026_ServiceVisit.pdf
18 | Remote Report | WO-36576697 | 11/05/2026 | Remote Support — Initialize error | 📎 Cobas6800_11May2026_RemoteSupport.pdf
19 | Maintenance Plan | — | 12/01/2569 | แผนบำรุงรักษา Roche 2569 | 📎 Cobas_MaintenancePlan_2569.pdf
20 | Service Plan | — | 12/01/2569 | Service Plan Roche 2569 | 📎 Cobas_ServicePlan_2569.pdf
⚠ ไฟล์ PDF ทุกไฟล์ต้องอยู่ใน folder เดียวกับ Excel นี้จึงจะสามารถคลิกเปิดได้

## 🔵 cobas z 480
🔵 Roche Diagnostics (Thailand) · cobas® z 480 · S/N 54632
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี · Customer No. 0052027574 · Hotline: 1800-0193-99
✅ 1 |  | ⏱ — |  | 📅 1/ปี
PM Visit |  | Labor |  | ความถี่ PM
📋 ประวัติการบริการ (Service History) — เรียงตามวันที่
# | วันที่ | ประเภทบริการ | อาการ / Issue | งานที่ดำเนินการ | ชั่วโมง | ช่าง
1 | 27/05/2025 | PM Visit | Periodic Maintenance ตามแผน 2568 ครั้งที่ 1 | Periodic Maintenance — ดำเนินการพร้อม cobas 6800 | — | Roche FSE
✅ รายการตรวจสอบ PM (PM Checklist)
รายการตรวจสอบ | ผล | หมายเหตุ
ตรวจสอบ fluid system + sheath pressure | ✓ PASS | ทุก PM
ตรวจสอบ optic/laser system | ✓ PASS | ทุก PM
Beads location check | ✓ PASS | ทุก PM
📎 เอกสารแนบ / Attachments — Service Reports (หลักฐาน)
# | ประเภทเอกสาร | Work Order | วันที่ | คำอธิบาย | 📎 ไฟล์ PDF (คลิกเปิด)
1 | PM Report | — | 27/05/2025 | PM Visit ครั้งที่ 1/2568 (พร้อม cobas 6800) | 📎 CobasZ480_27May2025_PMVisit.pdf
2 | Maintenance Plan | — | 12/01/2569 | แผนบำรุงรักษา Roche 2569 (cobas z 480: 1 ครั้ง/ปี) | 📎 Cobas_MaintenancePlan_2569.pdf
⚠ ไฟล์ PDF ทุกไฟล์ต้องอยู่ใน folder เดียวกับ Excel นี้จึงจะสามารถคลิกเปิดได้

## 🟢 iPonatic III
🟢 Z-medic Co., Ltd. · iPonatic® Portable Molecular (iPonatic III) · S/N Q36AE032210010130
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี · Tel: 0-2197-8652-3 · customersupport@z-medic.com · PM: 2 ครั้ง/ปี
✅ 4 |  |  |  | 📅 2/ปี |  |  |  | 🔬 PASS
PM ปี 2567 |  |  |  | แผน 2568 |  |  |  | ทุกครั้ง
📋 ประวัติการบริการ (Service History) — เรียงตามวันที่
# | วันที่ | PM ครั้งที่ | App Ver. | PCR FW | Extract FW | ทำความสะอาด ภายนอก | ทำความสะอาด ภายใน | ทำความสะอาด Carrier | Sensor Check | UV Check | เปิด-ปิด Check | ผลรวม | ช่าง
1 | 13/02/2024 | PM ครั้งที่ 1 | V1.7.0 | V1.1.5 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | PASS | จารุวรรณ สายรุ่งเรืองศิลป์
2 | 08/05/2024 | PM ครั้งที่ 2 | V1.7.0 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | PASS | จารุวรรณ สายรุ่งเรืองศิลป์
3 | 24/07/2024 | PM ครั้งที่ 3 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | PASS | จารุวรรณ สายรุ่งเรืองศิลป์
4 | 02/10/2024 | PM ครั้งที่ 4 | V1.8.0 | V1.1.7 | V1.1.6 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | PASS | ธนภูมิ เจริญสุข
✅ รายการตรวจสอบ PM (PM Checklist)
รายการตรวจสอบ | ผล | หมายเหตุ
ทำความสะอาดภายนอกด้วย 70% แอลกอฮอล์ | ✓ PASS | ทุก PM
ทำความสะอาดช่องใส่ Carrier set | ✓ PASS | ทุก PM
ทดสอบระบบ Sensor ช่องใส่ Carrier set | ✓ PASS | ทุก PM
ตรวจสอบ UV | ✓ PASS | ทุก PM
ตรวจสอบการเปิด-ปิดเครื่อง | ✓ PASS | ทุก PM
📎 เอกสารแนบ / Attachments — Service Reports (หลักฐาน)
# | ประเภทเอกสาร | Work Order | วันที่ | คำอธิบาย | 📎 ไฟล์ PDF (คลิกเปิด)
1 | PM Report | — | 13/02/2024 | PM ครั้งที่ 1 ปี 2567 ¦ ช่าง: จารุวรรณ สายรุ่งเรืองศิลป์ | 📎 iPonatic3_1st-67_13Feb2024_PM.pdf
2 | PM Report | — | 08/05/2024 | PM ครั้งที่ 2 ปี 2567 ¦ ช่าง: จารุวรรณ สายรุ่งเรืองศิลป์ | 📎 iPonatic3_2nd-67_08May2024_PM.pdf
3 | PM Report | — | 24/07/2024 | PM ครั้งที่ 3 ปี 2567 ¦ ช่าง: จารุวรรณ สายรุ่งเรืองศิลป์ | 📎 iPonatic3_3rd-67_24Jul2024_PM.pdf
4 | PM Report | — | 02/10/2024 | PM ครั้งที่ 4 ปี 2567 ¦ ช่าง: ธนภูมิ เจริญสุข | 📎 iPonatic3_4th-67_02Oct2024_PM.pdf
5 | Maintenance Plan | — | 08/08/2567 | แผน PM ปี 2568 — Z-medic (ทุก 6 เดือน) | 📎 iPonatic3_MaintenancePlan_2568.pdf
⚠ ไฟล์ PDF ทุกไฟล์ต้องอยู่ใน folder เดียวกับ Excel นี้จึงจะสามารถคลิกเปิดได้

## 📅 Roche Plan 2569
📅 แผนการบำรุงรักษาเครื่องมือ Roche ประจำปี พ.ศ. 2569
อ้างอิง: RDT/PS/L470/2026 · บ. โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) · ลงนาม: มนตรี รักใหม่ (หัวหน้างานเทคนิค) · 12 มกราคม 2569
# | เครื่องมือ | S/N | PM/ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค.
1 | cobas p 471 | S/N: 66300377; PM/ปี: 2; ม.ค.: ✅; มิ.ย.: ✅
2 | cobas p 512 | S/N: 64300333; PM/ปี: 2; ม.ค.: ✅; มิ.ย.: ✅
3 | cobas pro SSU (1) | S/N: C4P8-02; PM/ปี: 1; มี.ค.: ✅
4 | cobas pro ISE (1) | S/N: 2386-05; PM/ปี: 2; มี.ค.: ✅; ก.ย.: ✅
5 | cobas c 503 (1) | S/N: 24A8-09; PM/ปี: 2; มี.ค.: ✅; ก.ย.: ✅
6 | cobas e 801 | S/N: 44B9-02; PM/ปี: 2; มี.ค.: ✅; ก.ย.: ✅
7 | Merck RO AFS 120E | S/N: F2KB96929D; PM/ปี: 2; มี.ค.: ✅; ก.ย.: ✅
8 | cobas pro SSU (2) | S/N: C4R0-09; PM/ปี: 1; มี.ค.: ✅
9 | cobas pro ISE (2) | S/N: 2396-03; PM/ปี: 2; มี.ค.: ✅; ก.ย.: ✅
10 | cobas c 503 (2) | S/N: 24C3-03; PM/ปี: 2; มี.ค.: ✅; ก.ย.: ✅
11 | Merck RO AFS 80E | S/N: F4JB66194D; PM/ปี: 2; มี.ค.: ✅; ก.ย.: ✅
12 | HENm (1) | S/N: H1221075; PM/ปี: 1; มิ.ย.: ✅
13 | HENm (2) | S/N: H1221106; PM/ปี: 1; มิ.ย.: ✅
14 | HENm (3) | S/N: H1222180; PM/ปี: 1; มิ.ย.: ✅
15 | HENm (4) | S/N: H1224118; PM/ปี: 1; มิ.ย.: ✅
16 | HENm Mobile | S/N: H1323003; PM/ปี: 1; มิ.ย.: ✅
17 | cobas z 480 | S/N: 54632; PM/ปี: 1; พ.ค.: ✅
18 | cobas 6800 ⭐ | S/N: 1376; PM/ปี: 2; พ.ค.: ✅; พ.ย.: ✅

## 🔴 BD FACSCalibur
🔴 Becton Dickinson (Thailand) · BD FACSCalibur™ Cytometer 3 Color · S/N E34297300589
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี · ผู้ประสานงาน: Kanchana Sonjai · Tel: 02-2645970-1 · BDDSservicedesk@bd.com · Line: @sgz5025c
🔨 8 |  |  | ✅ 4 |  |  | 🛠 3 |  |  | ⏱ 27.5h
บริการทั้งหมด |  |  | PM Visit |  |  | Repair |  |  | Labor
📋 ประวัติการบริการ (Service History) — เรียงตามวันที่
# | วันที่ | Work Order | Case No. | ประเภทบริการ | รหัสงาน | อาการ / Symptom | งานที่ดำเนินการ | อะไหล่ | Labor | Travel | สถานะ | ช่าง
1 | 10/11/2023 | WO-03183247 | 02150792 | Preventive Maintenance | T111 | Preventive Services (ตามแผน) | PM on plan; ตรวจสอบ fluid/optic system; ทำความสะอาด; Run Nile reds beads; Run QC | — | 1 hr | 1 hr | ทำงานปกติ | Janboon Pisitpong
2 | 23/04/2024 | WO-03434115 | 02328265 | Relocation | T108 | ย้ายเครื่อง (Instrument Relocation) | Disconnect เครื่อง; ย้าย; เชื่อมต่อใหม่; ตรวจสอบ fluid/optic/laser; Run beads; Run FACSComp | — | 2 hr | 0.75 hr | ทำงานปกติ | Janboon Pisitpong
3 | 01/06/2024 | WO-03488349 | 02367329 | Repair / Troubleshooting | T113 | จอภาพดำ — Monitor blank screen | ตรวจสอบ; พบ graphic card เสีย; เปลี่ยน ATI Radeon (Local Part); ตรวจสอบ connections | Graphics Card ATI Radeon (Local Part) | 1.5 hr | 3 hr | ทำงานปกติ | Janboon Pisitpong
4 | 22/08/2024 | WO-03589462 | 02422767 | Repair / Troubleshooting | T113 | Printer ไม่พิมพ์ — Printer can't print out | ติดตั้ง Printer ใหม่ Epson L1210 (S/N X8LC026107); ตรวจสอบ connections; ตรวจสอบการพิมพ์ | Epson L1210 (S/N X8LC026107) | 3.5 hr | 4.5 hr | ทำงานปกติ | Janboon Pisitpong
5 | 21/10/2024 | WO-03651960 | 02494689 | Preventive Maintenance | T111 | Preventive Services (ตามแผน) | PM on plan; ตรวจสอบ fluid + sheath 4.5 psi; optic/laser; electronic; Run beads; FACSComp | — | 4 hr | 1 hr | ทำงานปกติ | Janboon Pisitpong
6 | 30/04/2025 | WO-03887946 | 02677643 | Preventive Maintenance | T111 | Preventive Services (ตามแผน) | PM on plan; ตรวจสอบ fluid + sheath 4.5 psi; optic/laser; electronic; Run beads; FACSComp | — | 4 hr | 5 hr | ทำงานปกติ | Janboon Pisitpong
7 | 24/11/2025 | WO-04237279 | 02934307 | Repair / Troubleshooting | T113 | Pressure switch ไม่สามารถเปิดเครื่อง | เปลี่ยน Pressure on/off; ตรวจสอบ pressure in/out; sample + sheath pressure; Run beads | 02-60945-00 Assembly Vent Valve-Fascan (1 ชิ้น) | 7 hr | 3 hr | ทำงานปกติ | Janboon Pisitpong
8 | 04/11/2026 | WO-04409562 | 03061476 | Preventive Maintenance | T111 | Preventive Services (ตามแผน) | PM on plan; ตรวจสอบ fluid + sheath 4.5 psi; optic/laser; electronic; Run beads; FACSComp | — | 4 hr | 2 hr | ทำงานปกติ | Kitpakornkitti Jeeranuch
✅ รายการตรวจสอบ PM (PM Checklist)
รายการตรวจสอบ | ผล | หมายเหตุ
ตรวจสอบ fluid system + sheath pressure 4.5 psi | ✓ PASS | ทุก PM
ตรวจสอบ optic system & laser system | ✓ PASS | ทุก PM
ตรวจสอบ electronic system | ✓ PASS | ทุก PM
Run beads location check | ✓ PASS | ทุก PM
Run FACSComp — All parameters | ✓ PASS | ทุก PM
📎 เอกสารแนบ / Attachments — Service Reports (หลักฐาน)
# | ประเภทเอกสาร | Work Order | วันที่ | คำอธิบาย | 📎 ไฟล์ PDF (คลิกเปิด)
1 | PM Report | WO-03183247 | 10/11/2023 | PM ตามแผน ¦ ช่าง: Janboon Pisitpong | 📎 BD_FACSCalibur_WO03183247_10Nov2023_PM.pdf
2 | Field Service | WO-03434115 | 23/04/2024 | Relocation ¦ ช่าง: Janboon Pisitpong | 📎 BD_FACSCalibur_WO03434115_23Apr2024_Relocation.pdf
3 | Repair Report | WO-03488349 | 01/06/2024 | Repair: Graphic card ¦ ช่าง: Janboon Pisitpong | 📎 BD_FACSCalibur_WO03488349_01Jun2024_Repair_GraphicCard.pdf
4 | Repair Report | WO-03589462 | 22/08/2024 | Repair: Printer ¦ ช่าง: Janboon Pisitpong | 📎 BD_FACSCalibur_WO03589462_22Aug2024_Repair_Printer.pdf
5 | PM Report | WO-03651960 | 21/10/2024 | PM ตามแผน ¦ ช่าง: Janboon Pisitpong | 📎 BD_FACSCalibur_WO03651960_21Oct2024_PM.pdf
6 | PM Report | WO-03887946 | 30/04/2025 | PM ตามแผน ¦ ช่าง: Janboon Pisitpong | 📎 BD_FACSCalibur_WO03887946_30Apr2025_PM.pdf
7 | Repair Report | WO-04237279 | 24/11/2025 | Repair: Pressure switch ¦ ช่าง: Janboon Pisitpong | 📎 BD_FACSCalibur_WO04237279_24Nov2025_Repair_PressureSwitch.pdf
8 | PM Report | WO-04409562 | 04/11/2026 | PM ตามแผน ¦ ช่าง: Kitpakornkitti Jeeranuch | 📎 BD_FACSCalibur_WO04409562_04Nov2026_PM.pdf
9 | PM Plan | — | 11/06/2569 | แผน PM 2569 — 2 ครั้ง/ปี ¦ Panida Chaiyarit, BD Thailand | 📎 BD_FACSCalibur_PMPlan_2569.pdf
⚠ ไฟล์ PDF ทุกไฟล์ต้องอยู่ใน folder เดียวกับ Excel นี้จึงจะสามารถคลิกเปิดได้